FL920 荧光衰减光谱仪

操作流程

纳秒及微秒荧光测试：

先PMT降温：开制冷器，约20分钟，PMT降温至-17oC

亚纳秒荧光测试：

先MCP-PMT降温：开循环水冷，开制冷器C4878, 旋纽设置20，冷却20-25分钟，依次加电氢灯高压源控制器nF900，FL920控制器F900

1．运行软件FL920, 用PMT，在设备栏选R928, 用MCP-PMT，选C955

2．设置氢灯高压：view-lamp-high voltage(6.8KV)，frequency (10KhZ-40KHZ)-set

3．等氢灯频率稳定

4．设置测试条件 选测试标 EX----EM----slit

5．样品放置于FL920测试室正确位置

6．点test, 选时间范围，记点限制

7．测试结束，关闭氢灯，退出软件

8．依次关闭F900和nF900

注意事项

1．氢灯气压不能低于0.38

2．高压闸流管的频率不能超设置值的25%

3．环境温度不能高于25度，湿度不能高于55%

4．水冷不能中断

仪器维护：

1．氢灯运行50小时，必须处理放电电极，重新充氢气

2．光路保护器须定期检查

3．出现故障，必须与技术人员联系。不得自行处理